Znak sprawy: AT/JF/D-01/2015                                                                                                         załącznik nr 1

Automatyczny analizator biochemiczny

Opis przedmiotu zamówienia; wymagania:

1.	Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż  01.01.2111r.

2.	System odczynnikowy otwarty

3.	Szybkość wykonywania badań ok. 200/h

4.	Analizator nie wymagający współpracy ze stacją uzdatniania wody.

5.	Fotometr z filtrami; wymagane długości fal: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 [nm]

6.	Pomiary w jednorazowych kuwetach.

7.	Możliwość pomiaru w surowicy, osoczu, moczu, płynach z jam ciała, krwi pełnej.

8.	Chłodzony pokład odczynnikowy nin. 30szt.

9.	Pokład probówkowy min. 70 pozycji.

10.	Wymagana funkcja wstrzymania (wielokrotnego), zaprogramowanych w sesji roboczej testów, w celu wprowadzenia innych próbek z nadaniem im priorytetu wykonania.

11.	Obliczanie objętości odczynników potrzebnych do wykonania danych sesji.

12.	Wewnętrzny program kontroli jakości wg. algorytmów Westgarda i wykresów Levy Jenningsa, z możliwością ich wydruku.

13.	Instrukcja obsługi w języku polskim.

14.	DTR. Informacja o producencie: nazwa, siedziba.

15.	Przeszkolenie personelu. Zestaw startowy odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania szkolenia.

16.	Oprogramowanie w języku polskim.

17.	Kontrola pracy przez dedykowany zewnętrzny komputer, monitor, klawiatura, mysz, drukarka laserowa, UPS.

18.	Dwukierunkowa transmisja danych; współpraca z systemem LIS, dwukierunkowa współpraca z systemem HIPOKRATES (bezpłatne włączenie do systemu szpitala).

19.	Nieodpłatne: przeglądy okresowe, usuwanie awarii niewynikających z winy użytkownika.

20.	Czas przystąpienia do bezpośrednich czynności  naprawczych w miejscu zainstalowania urządzenia max 48h. W przypadku  niesprawności trwającej dłużej niż 72h – aparat zastępczy.