Załącznik nr 2

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia

- oświadczenie o wymaganych parametrach

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  ZESTAWU DO VIDEOBRONCHOSKOPII

dla

Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina

Aleja Teodora Dunina 1,

Rudka, 05-320 Mrozy

oświadczamy, że oferujemy:

typ/model oferowanego sprzętu: .....................................................

producent/kraj: .................................................................................

Rok produkcji: 2016

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO ZESTAWU:

VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP WRAZ Z TOREM WIZYJNYM I VIDEOPROCESOREM OBRAZU HD, ZAAWANSOWANYM SYSTEMEM DO ARCHIWIZACJI DANYCH ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM MEDYCZNYM (SZPITALNYM)

| L.p. |  | Opis parametrów wymaganych | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy tak/nie parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP HD |  |  |  |  |
| 1. | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm |  | Tak |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 6,4 mm |  | Tak |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: max 6,1 mm |  | Tak |  |
| 4. | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV |  | Tak |  |
| 5. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  | Tak |  |
| 6. | Kąt obserwacji: min. 120 st. |  | Tak |  |
| 7. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer |  | Tak |  |
| 8. | Aparat dostosowany do funkcji BAL |  | Tak |  |
| 9. | Zawór testera szczelności w konektorze |  | Tak |  |
| 10. | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów |  | Tak |  |
| 11. | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu |  | Tak |  |
| 12. | System głębi ostrości min 3-100mm |  | Tak |  |
| 13. | Długość robocza 600mm |  | Tak |  |
| 14. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła |  | Tak |  |
| 15. | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  | Tak |  |
| 16. | Obrotowy konektor w zakresie min 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu |  | Tak |  |
| 17. | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeni |  | Tak |  |
| 18. | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze |  | Tak |  |
| 19. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia |  | Tak |  |
| 20. | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta |  | Tak |  |
| 21. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego |  | Tak |  |
| 22. | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego |  | Tak |  |
| 23. | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma |  | Tak |  |
| 24. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych |  | Tak |  |
| 25. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę).Zamawiający posiada myjnię WD 440 |  | Tak |  |
| 26. | Długość całkowita min 875 mm |  | Tak |  |
| 27. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF |  | Tak |  |
| 28. | Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC |  | Tak |  |
| 29. | Możliwość współpracy z sondami laserowymi typy YAG o długości fali 1064nm lub laser o długości fali 800-1000nm |  | Tak |  |
| 30. | Jednorazowe lub wielorazowe, odłączane przyłącze ssaka |  | Tak |  |
| 31. | Jednorazowy lub wielorazowy, odłączany zawór ssący |  | Tak |  |
| 32. | Końcówka dystalna wyposażona w min. 2 światłowody |  | Tak |  |
| - TOR WIZYJNY Z VIDEOPROCESOREM OBRAZU HD |  |  |  |  |
| - Videoprocesor obrazu HD - 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan/NBI |  | Tak |  |
| 2. | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 |  | Tak |  |
| 3. | Wyjścia typu, min.: - 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) - 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) - 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD - 1x Video standard BNC - 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) - 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD |  | Tak |  |
| 4. | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C |  | Tak |  |
| 5. | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne |  | Tak |  |
| 6. | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - licznik sekwencji filmowych dla badania - komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB |  | Tak |  |
| 7. | Funkcja ZOOM min 2x |  | Tak |  |
| 8. | Menu ustawień procesora w języku polskim |  | Tak |  |
| 9. | Redukcja szumów w min. 3 stopniach |  | Tak |  |
| 10. | Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) |  | Tak |  |
| 11. | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania |  | Tak |  |
| 12. | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu |  | Tak |  |
| 13. | Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła |  | Tak |  |
| 14. | Wycięcie min. 6 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) |  | Tak |  |
| 15. | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) |  | Tak |  |
| 16. | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora |  | Tak |  |
| 17. | Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) |  | Tak |  |
| 18. | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) |  | Tak |  |
| 19. | Możliwość zaprogramowania min 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim (3 niezależnie przyciski) dla diagnostyki drzewa oskrzelowego (tematycznie) z uwzględnieniem min 10 parametrów obrazu dla każdego presetu |  | Tak |  |
| 20. | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. |  | Tak |  |
| 21. | Funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia |  | Tak |  |
| 22. | Funkcja Freeze Scan - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. |  | Tak |  |
| 23. | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek |  | Tak |  |
| 24. | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB |  | Tak |  |
| 25. | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB |  | Tak |  |
| 26. | Możliwość zapisania historii każdego zabiegu (min 1000 zabiegów) na pamięci zewnętrznej USB min: - imię i nazwisko pacjenta - data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) - nazwa procesora - numer seryjny procesora i endoskopu |  | Tak |  |
| 27. | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora |  | Tak |  |
| 28. | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) |  | Tak |  |
| 29. | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) |  | Tak |  |
| 30. | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu |  | Tak |  |
| 31. | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania |  | Tak |  |
| 32. | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2 |  | Tak |  |
| 33. | Możliwość podłączenia min 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora |  | Tak |  |
| 34. | Możliwość sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji |  | Tak |  |
| 35. | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła |  | Tak |  |
| 36. | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min 150W |  | Tak |  |
| 37. | Temperatura barwy światła min 6000 K |  | Tak |  |
| 38. | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin |  | Tak |  |
| 39. | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody |  |  |  |
| 40. | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej |  | Tak |  |
| 41. | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach |  | Tak |  |
| 42. | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach |  | Tak |  |
| 43. | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach |  | Tak |  |
| 44. | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) |  | Tak |  |
| 45. | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego |  | Tak |  |
| 46. | Możliwość podłączenia do procesora posiadanych videobronchoskopów typu EB-1970K bez stosowania dodatkowych adapterów |  | Tak |  |
| 47. | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora |  | Tak |  |
| 48. | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu |  | Tak |  |
| 49. | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va |  | Tak |  |
| - Monitor medyczny HD – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Przekątna min 21 cali z matrycą LED lub LCD |  | Tak |  |
| 2. | Kąt widzenia min 178 stopni |  | Tak |  |
| 3. | Zewnętrzny transformator napięcia |  | Tak |  |
| 4. | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI |  | Tak |  |
| 5. | Jasność min 250 cd/m2 |  | Tak |  |
| 6. | Kontrast min 1000:1 |  | Tak |  |
| 7. | Matryca w standardzie min 16,8 mln kolorów |  | Tak |  |
| 8. | Mocowanie do wózka: standard Vesa |  | Tak |  |
| - Wózek medyczny – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół |  | Tak |  |
| 2. | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka |  | Tak |  |
| 3. | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii |  | Tak |  |
| 4. | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami |  | Tak |  |
| 5. | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora |  | Tak |  |
| 6. | Teleskopowy wieszak na endoskopy |  | Tak |  |
| 7. | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka |  | Tak |  |
| 8. | Waga wózka max 70 Kg |  | Tak |  |
| 9. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora |  | Tak |  |
| - Ssak endoskopowy – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Pompa próżniowa bezolejowa |  | Tak |  |
| 2. | Przepływ maksymalny: min 32 l/min |  | Tak |  |
| 3. | Maks. podciśnienie 82 kPa |  | Tak |  |
| 4. | Pojemnik z tworzywa nietłukącego min. 1 l |  | Tak |  |
| 5. | Filtr antybakteryjny |  | Tak |  |
| 6. | Masa maks. 6,5 kg |  | Tak |  |
| 7. | Wymiary maks. 40x25x30 (dł. x szer. x wys.) |  | Tak |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe 230V , 50/60Hz |  | Tak |  |
| 9. | Akumulator wewnętrzny (czas pracy na baterii min 50 min.) |  | Tak |  |
| - ZAAWANSOWANY SYSTEM DO ARCHIWIZACJI DANYCH |  |  |  |  |
| 1. | Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego pacjenta – baza danych na dysku lokalnym |  | Tak |  |
| 2. | Rejestracja obrazów (zdjęci filmów) z niezależnych przycisków endoskopu |  | Tak |  |
| 3. | Możliwość podłączenia do systemu rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopu |  | Tak |  |
| 4. | Możliwość umieszczenia graficznego loga placówki na opisie badania |  | Tak |  |
| 5. | Raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem |  | Tak |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową rejestrację obrazów (zdjęci filmów) – bezprzewodowe sterowanie oraz przesyłanie obrazu |  | Tak |  |
| 7. | Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD/e-mail/Pen Drive |  | Tak |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o moduł pracy wielostanowiskowej w sieci oraz rozbudowy w zakresie współpracy z systemem szpitalnym (DICOM, WORKLIST, |  | Tak |  |
| 9. | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, typu multimediów |  | Tak |  |
| 10. | Generowanie szablonów oceny badań |  | Tak |  |
| 11. | Możliwość podłączenia do oferowanego procesora wizyjnego |  | Tak |  |
| 12. | Integracja z systemem medycznym szpitalnym w standardzie HL-7 |  | Tak |  |