załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 5 - Aparat ultrasonograficzny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat ultrasonograficzny z menu w języku polskim i wbudowanym modułem Wi-Fi – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa, model oferowanego aparatu. | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Producent, kraj pochodzenia. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacja przez autoryzowany na terenie Polski serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski). Załączyć kserokopie autoryzacji. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 -Potwierdzone przez producenta aparatu. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwarancja 24 miesiące – gwarancja producenta potwierdzona przez producenta. Autoryzowany serwis producenta (potwierdzony przez producenta). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej z wbudowanym modułem WI-FI. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min 27 000. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-12,9 MHz. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne- min.3. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie Powyżej 210 dB. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wbudowany moduł WI-FI. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | System umożliwiający na obrazowanie schematu anatomicznego w czasie badania usg dla wyświetlanych struktur. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Monitor LED High Resolution (nie dopuszcza się monitorów LCD)bez przeplotu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1020x760 piksele, z regulacją położenia (obrót, pochylenie) z dwoma uchwytami do regulacji. Orientacja położenia monitora – pozioma. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Regulowana wysokość panelu sterowania w zakresie min 1270 mm (lub niższa wysokość) do 1400 mm (lub wyższa wysokość). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Aplikacja pozwalająca przesyłać obrazy i filmy w postaci pętli do urządzeń z systemami iOS lub Android. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czas uruchomienia systemu całkowicie wyłączonego max 46 sec., całkowite wyłączenie aparatu max 20 sec. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pojemność dysku twardego Min. 1 TB. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Min. 3 porty USB. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ilość klatek pamięci CINE Min. 10 000. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Biało-czarna drukarka termiczna. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryb 2D (B-Mode). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakres ustawienia głębokości penetracji Min. 1 – 38 cm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min x 10. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inteligentny zoom pełnoekranowy. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) min. 8 stref. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prędkość odświeżania w trybie 2D min 400 obr/sec. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tryb M-mode. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M – min. 5. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ - Min. 8 m/s. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 0,5 - 20 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej Min. 0 do +/-89 stopni. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tryb Doppler Kolorowy (CD). | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego powyżej 350 obr./sek. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tryb angiologiczny /Power Doppler/. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tryb Power Doppler kierunkowy. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowice dostarczone z aparatem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głowica convex. | Podać symbol głowicy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 1,8– 6,0MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min 4. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min 2. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 2. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kąt pola obrazowego głowicy Min. 70 stopni. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowica liniowa. | Podać symbol głowicy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 3,4 – 12,9 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min.4. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 2. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min 2. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Długość czoła obrazowego głowicy poniżej 40 mm. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowica endowaginalna. | Podać symbol głowicy |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 3,5 – 12,3 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min 4. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min 2. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ilość elementów min. 128. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kąt pola obrazowego głowicy Min. 150 stopni. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, pediatria, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Raporty z każdego rodzaju badań. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) z maksymalną prędkością obrazowania min. 30 objętości/sek. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tryb obrazowania panoramicznego. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transmisja danych i obrazów w sieci w standardzie DICOM z funkcją Worklist i MPPS. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 30 m/s. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Moduł EKG wbudowany w aparat. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczny pomiar IMT. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elastografia. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serwis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 5 dni roboczych w przypadku braku konieczności importu części. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zabezpieczenie użytkownika poprzez dostarczenie aparatu zastępczego lub głowicy pomiarowej na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wszystkie czynności serwisowe zalecone przez producenta oraz min. 1 przegląd rocznie w okresie gwarancji w cenie oferty. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 wraz z oprogramowaniem. | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Możliwość podłączenia/ Podłączenie oferowanego aparatu do systemu RIS,PACS posiadanego przez szpital – wymagane podłączenie do systemu VIZO firmy Softmed. | tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/