załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 6 - Wyposażenie specjalistyczne POZ

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie specjalistyczne POZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maska twarzowa do zabezpieczania osób prowadzących sztuczną wentylację metodą usta-usta, Może być również używana z ręcznym resuscytatorem, zawór jednokierunkowy oraz filtr bakteryjny stanowią dodatkową, skuteczną ochronę ratującego. Przezroczysta kopuła umożliwiająca obserwację ust poszkodowanego. Gumka pomagająca w utrzymaniu maski na miejscu. Zastosowanie wysokiej jakości tworzywa gwarantującego trwałość produktu i możliwość mycia. Twarde etui z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Wymiary: 13,5 x 11 x 4,5 cm | tak |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku wykonany z silikonu, przezroczysty. Worek musi posiadać zastawkę dla dzieci. Pojemność 500 ml. Pojemność rezerwuaru tlenu 2600 ml. | tak |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy. Wymiary skali pomiarowej: Ø 147.2 mm, zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm, skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewniająca możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów. Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria. Precyzyjny, chromowany zawór spustowy wyposażony w system anty kurzowy, mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy. Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana zapewniający precyzję pomiarów, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia. mechanizm pomiarowy montowany na specjalnym wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność, maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg, dł. węża 300 cm | tak |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet kompatybilny z aparatem do mierzenia ciśnienia z poz. 3, rozmiar XL, dwuprzewodowy, na rzepy bez klamry. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy. Wymiary skali pomiarowej: Ø 147.2 mm, zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm, skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewniająca możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów. Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria. Precyzyjny, chromowany zawór spustowy wyposażony w system anty kurzowy, mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy. Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana zapewniający precyzję pomiarów, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia. mechanizm pomiarowy montowany na specjalnym wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność, maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg, dł. węża 300 cm W zestawie mankiety: - dla dzieci obwód 13-20 cm - dla dorosłych obwód 24-32 cm - dla dorosłych obwód 32-42 cm | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Waga elektroniczna dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy IIII. Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub leżącej. Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF. Zatrzymanie wyników na wyświetlaczu także po odciążeniu wagi dzięki funkcji HOLD. Dowolne miejsce ustawienia dzięki zasilaniu na baterie. Precyzyjne ważenie dzięki 10-gramowej podziałce przy obciążeniu do 10 kg. Obciążenie maksymalne 20 kg. Działka elementarna 10 g < 10 kg > 20 g. Zakres TARA 20 kg. Zasilanie bateryjne, wyświetlacz LCD, masa własna 2,5 kg, znak zgodności CE 0109, elektryczne urządzenie medyczne Typ B, instrukcja obsługi w jęz. polskim, gwarancja 24 miesiące. Wymiary: 55,2 x 15,6 x 34,1 cm | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Waga elektroniczna kolumnowa ze wzrostomierzem przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III, łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym, wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. Plastikowo - aluminiowy bezpieczny wzrostomierz 75-200 cm, funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta. Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy. Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia. Niezwykła oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. Obciążenie maksymalne 200 kg. Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g. Zakres TARA 200 kg. Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm. Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 272 x 75 x 280 mm. Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / 20 mm. Wysokość odczytu ok. 820 mm. Masa własna 6.9 kg. Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6. Instrukcja obsługi w jęz. polskim. Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Wzrostomierz (mata pomiarowa dla niemowląt). Mata do precyzyjnego mierzenia niemowląt lub małych dzieci wyposażona w ogranicznik głowy i ogranicznik stóp. Zakres pomiaru 10-99 cm. Podziałka 5 mm. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1250x140x300 mm | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Miarka do pomiaru obwodu głowy noworodków i niemowląt. Zakres pomiaru 3-59 cm, podziałka 1 mm. Precyzyjne i łatwe do odczytu wyniki pomiarów dzięki wyraźnym czerwonym oznaczeniom. Skala po obu stronach. Wymiary (szer. x wys. x głęb.) : 25x1x663 mm. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Tablice do badania wzroku. Tablica kartonowa na podłożu tekturowym z nadrukowanym optotypem literowym, obrazkowym lub cyfrowym do badania ostrości wzroku. Wymiary: 31x45,5 cm | tak |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Tablice do testu Ishihary. Tablice pseudoizochromatyczne do badania spostrzegania barw. W formie książeczki zawierającej 24 tablice. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Stetoskop z płaską głowicą osłuchową. Płaska konstrukcja głowicy umożliwiająca bezproblemowe wsunięcie pod mankiet ciśnieniomierza. Wysokiej jakości membrana o średnicy 44 mm. Jednoprzewodowa konstrukcja z doskonałą transmisją dźwięku. W zestawie oliwki uszne (duże/miękkie). | tak |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Glukometr wraz z paskami testowymi i ładowarką. Menu w języku polskim, wyświetlanie wyników glikemii przed i po posiłku bezpośrednio na wyświetlaczu gleukometru. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Otoskop wyposażony w chromowano-platerowaną głowicę z wtyczką łączącą ruchomy okular, łącznik do testu pneumatycznego, chromowano-platerowane soczewki z 4-krotnym powiększeniem, wielorazowe wzierniki oczne o wym. Ø 2, Ø 3, Ø 4 mm. Rękojeść bateryjna typu C. Oświetlenie standardowe 2,7 V/bateria R-14/. Etui wykonane z tworzywa sztucznego z zatrzaskami. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Spirometr przenośny. Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny, urządzenie przenośne, zasilane bateryjnie, wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania, wyświetlanie automatycznej tekstowej interpretacji badania wg min. 11 poziomów ATS, wyświetlanie testu poprawności badania. Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB. Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów. Wyposażony w turbinę cyfrową jednokrotnego użytku (przepływomierz) nie wymagający kalibracji – 50 szt. Możliwość drukowania wyników badań na zewnętrznej drukarce, spirometr mierzący min 8 parametrów wdechowych i wydechowych. Możliwość pracy z turbinami cyfrowymi wielokrotnego użytku, urządzenie wyposażone w wewnętrzny, półprzewodnikowy czujnik temperatury. Maksymalny przepływ min 16l/s, maksymalna objętość min 10l, dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL, dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s, opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s, wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 128x48 pikseli, wymiary max 162 × 49 × 36 mm, waga z baterią max 180 g, Zestaw zawierający: - pokrowiec na urządzenie - klips na nos - turbinę jednokrotnego użytku -50 szt. / wielokrotnego użytku - płyta CD z oprogramowaniem na komputer - kabel USB do podłączenia do komputera - 100 sztuk ustników jednorazowych | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Neseser pielęgniarki i położnej z wyposażeniem. Wykonany z materiału o podwyższonej odporności na przetarcia i zabrudzenia z czterema odpinanymi przegrodami umożliwiający łatwą dezynfekcję i pranie. Uchwyty do transportu w ręku, na ramieniu, przy zamkach ułatwiających otwieranie i zamykanie. Zastosowanie: iniekcja, przetaczanie płynów infuzyjnych, indywidualna ochrona pielęgniarki. Oznaczenia: krzyż św. Andrzeja, elementy odblaskowe. Wymiary: szer. 250 mm, wys. 500 mm, gł. 270 mm, waga ok. 3 kg. | tak |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych składający się z narzędzi wykonanych z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji. W składa zestawu wchodzą: nożyczki operacyjne 11.5cm, proste - 1szt, nożyczki 14.0cm, ostre/ostre, zagięte - 1szt, kleszczyki 10.0cm, proste - 1szt, kleszczyki 13.0cm, proste - 1szt, kleszczyki 12.5cm, zagięte - 1szt, pinceta 15.0cm- 1szt, pinceta 12.0cm, 1x2 ząb - 1szt, rączka do skalpela - 1szt. Igłotrzymacz 14.0cm - 1szt. | tak |  |  | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny oraz wyposażenie są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/