załącznik nr 15 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 15 – Łóżko rehabilitacyjne z materacem szpitalnym i szafką przyłóżkową

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE parametry oferowane, należy podać zakresy lub opisać | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łóżko rehabilitacyjne z materacem szpitalnym i szafką przyłóżkową- 16szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2018. | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 350VA / 230 V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Rodzaj pracy: przerywana (2 min praca / 18 min przerwa) Przewód zasilający skręcany | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 965 mm ± 10 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Całkowita długość łóżka 2280 mm ± 20 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) 2120 mm ± 10 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) min. 890 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wydłużenie leża min. 200 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Leże bez ramy zewnętrznej | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Minimalna wysokość leża od podłogi 410 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 840 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego 16o ± 3°. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to funkcja antyszokowa, ratująca życie. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego 17o ± 3°. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3° | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia Wysokość poręczy oparcia pleców min. 430 mm nad najwyższym punktem lub krawędzią leża. Wysokość poręczy w części udowej leża min. 375 mm nad najwyższym punktem lub krawędzią leża. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 160 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Elementy wyposażenia łóżka : - materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - poręcze boczne tworzywowe, dzielone – 1 kpl - uchwyt rąk - 1 szt. - wieszak kroplówki – 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szerokość szafki: 490 mm (+ 30 mm) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Głębokość szafki: 370 mm (+ 30 mm) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysokość blatu: 850 mm (+20 mm) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (+ 20 mm) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Blaty szafki wykonane z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szuflada i drzwiczki wyposażone | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Certyfikat potwierdzający antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta.

......................... dnia ....... . .......... . 2018r

.....................................................................

podpis  osoby wskazanej w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo